 捷创核仪（北京）科技有限公司          

JIMCA-1微型多道

简介

JIMCA-1微型多道是一款革命性的产品，采用微电子技术工艺，将核电子学专用电路设计到片上系统中，芯片内部集成了能谱采集所必须的所有电子学，该电子学性能优异，支持任何具有指数衰减特性的信号输入，多道最大道址为4096道,尺寸小于16 X 40mm。

该产品的研发初衷旨在为相关核仪器仪表研发企业提供低成本，低功耗的高性能谱获取采集模块，免去了多道相关的开发工作，部件级应用以构建更加复杂的产品，多道通讯协议完全开放，也可接受通讯协议的定制化。

[image: image1.png]JIECHUANG NUCLEAR INSTRUMENT




                                                   
多道实物图
    应用场景

基于PIPS的α谱仪，基于CZT的γ谱仪。
 基于闪烁探测器的γ谱仪。
  基于SI-PM技术的微型γ谱仪。
 基于气体探测器的中子谱仪。
  各种需要进行能谱测量的场合均可。
产品特点

变换增益：1024，2048，4096道软件可调；

具备连续能谱采集模式和LIST模式,LIST模式包含时间、能量信息；
接收任意具有指数衰减特性的信号输入；

成形时间软件可调,调节范围：0.1~72uS；
4档粗增益软件可调，细增益软件可调；
长时间工作稳定可靠，72小时零点漂移小于1道，72小时增益不稳定性小于千分之二；

零点温度系数：小于0.2道/℃；增益温度系数：小于0.1 % / ℃；  

计数通过率：70Kcps；
尺寸：15.5mm（长） X 39.5mm（宽）；

供电电压：+5V，功耗：200mW(低功耗模式下小于50mW)；
开放所有软件接口，全程提供技术支持；
