 捷创核仪（北京）科技有限公司          

JIMCA32/64-1多路获取系统
简介
JIMCA32/64-1多路获取系统是为粒子(核)探测器脉冲信号读出设计的一款32/64通道通用解决方案。该系统具有能量与时间读出功能，兼具噪声低、功耗小的特点；配有方便的读出控制逻辑，能轻松实现稀疏、邻近、全通道等多种读出方案。该系统既适用于Si-PIN，CZT等无倍增效应的半导体粒子探测器，也可适用于MaPMT（多阳极光电倍增管），GEM（气体电子倍增器）,SI-PM(硅光电倍增管)等具有一定增益的探测器。
系统搭载32/64通道的ASIC专用芯片。芯片每通道包含电荷灵敏前置放大器、滤波成形电路（主放）、峰值保持电路与定时电路。脉冲信号的峰保值（能量信息）由ASIC的读出控制逻辑送往模拟输出总线，以供模数转换器（ADC）读取；定时信息由ASIC的相位定时保持，也送往模拟总线。
JIMCA32/64-1配合相应的处理软件，可以应用于康普顿成像，多路能谱采集等不同场景。系统采用USB2.0与上位机通讯。每个通道的增益、前放参数、成形时间、极零参数、快道阈值和慢道阈值都可以通过软件独立调节。
[image: image1.png]



硬件特点

●
通道数：32/64通道；
●
输入噪声：150e+20e/pF （15fF反馈电容，匹配大电容优化）；

●
提供探测器输入电容匹配选项；
●
前放输入信号极性：正或负，多档反馈电阻/电容可选；
●
内置极零相消电路和滤波成形电路，成形时间软件可调（0.3us—40us）；
●
4档增益调节：1.6倍, 1.8倍, 2.3倍, 5倍；

●
每通道具备快慢成形（滤波）两条路径，分别提供精确的能量信息与时间信息，定时精度约10ns（均方根值）；
●
串行读出结构，便于多芯片菊花链式互联，拓展通道数，仅需一片ADC；
●
带前放信号饱和侦测；
●
功耗：约 5mW/通道，共160mW/芯片；
●
线性：10%；
●
计数率可达200kcps；
●
工作温度  -20℃~+55℃；
●
通讯方式：USB2.0。
