 捷创核仪（北京）科技有限公司          

SIRIUS便携式辐射仪

简介
SIRIUS便携式辐射仪辐射仪体积小、重量轻、易于携带。采用固态光电倍增管加闪烁探测器构成高灵敏系统，可满足日常巡检过程中的放射性核素简单识别、剂量率测量、寻源等工作，内置的蓝牙模块可将数据和手机连接，便于专家级用户使用及组网测量。

[image: image1.png]



产品特点

简单易用，4按键操作模式，适应单手（左或右）操作；

连续自动稳谱，自动切换量程；

大屏幕显示，声、光、震动等多种报警方式；

具有剂量(率)、寻源和核素识别功能；
内置蓝牙模块，可连接手机APP；
数字多道设计，抗过载能力强且计数通过率高；
可升级内置核素库，用户可根据任务特点灵活选用，核素识别能力强。

技术参数

γ探测器：NaI或LaBr3;

γ剂量率测量范围：10nSv/h~200uSv/h，（可选10nSv/h~50mSv/h产品）；

γ累积剂量范围：100nSv~10Sv；

过载性能：仪器在剂量率10倍最大量程射线照射下，可持续5min的声、光报警和过载指示，当剂量率恢复到测量范围后1min内，仪器恢复正常工作；
多道道数：最大4096道；

计数通过率：≥50Kcps；

可编辑核素库
稳谱模式：连续自动稳谱；
工作温度范围：-20℃~+45℃；

整体尺寸：约100mm×50mm×30mm(长×宽×高)；
重量（含电池）：≤300克；

工作时长：采用2节AA电池，常温连续工作时间不小于8h。
